Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 2. Refraktometria i polarymetria

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem refraktometru Abbego oraz jego wykorzystaniem do wyznaczania stężenia preparatu „Gliceryna”. Zapoznanie się z budową i działaniem refraktometru klinicznego UG-. Pomiar gęstości wodnych roztworów mocznika z wykorzystaniem zjawiska refrakcji światła.

A. Oznaczanie stężenia gliceryny w preparacie farmaceutycznym

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- refraktometr Abbego DR-A1

- probówki stożkowe

- probówki o pojemności 11 mL

- pipety automatyczne

- wortex

Odczynniki:

- preparat „Gliceryna”

- podstawowy roztwór gliceryny (99,5%)

- woda destylowana

Wykonanie:

- z podstawowego roztworu gliceryny (99,5%) przygotować 10 mL 10% roztworu

- sporządzić wzorcowe roztwory gliceryny z przygotowanego wcześniej 10% roztworu – jak podano w poniższej tabeli:

| Stężenie roztworu gliceryny [%] | Objętość 10% roztworu gliceryny [mL] | Objętość wody destylowanej [mL] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | Próbki uzupełnić wodą destylowaną do objętości 2 mL |
| 2 | 0,4 |  |
| 4 | 0,8 |  |
| 6 | 1,2 |  |
| 8 | 1,6 |  |
| 10 | 2 |  |

- odmierzyć do probówki 0,147 mL preparatu farmaceutycznego („Gliceryna” 85%) i uzupełnić wodą destylowaną do 5 mL (próba badana)

- włączyć i wykonać kalibrację refraktometru Abbego – zgodnie z instrukcją

- zanotować temperaturę podczas pomiarów (podana na wyświetlaczu refraktometru)

- zmierzyć współczynniki załamania światła dla wody i roztworów wzorcowych gliceryny – na centralną część pryzmatu głównego nanosić po 50 L badanych roztworów (za pomocą pipety automatycznej)

UWAGA! Po każdym pomiarze należy wytrzeć pryzmat refraktometru za pomocą wacika i przemyć wodą destylowaną (nanieść pipetą 50 L H2O na pryzmat i wytrzeć za pomocą wacika)

- zmierzyć współczynniki załamania światła dla badanego roztworu gliceryny

- wyznaczyć gęstość wszystkich roztworów gliceryny za pomocą refraktometru klinicznego (zgodnie z instrukcją)

UWAGA! Każdy pomiar powtórzyć 3-krotnie

- obliczyć doświadczalną refrakcję molową (RM) dla wszystkich przygotowanych stężeń roztworu gliceryny, Mgliceryny = 92,09 g/mol

- obliczyć refrakcję właściwą dla wszystkich przygotowanych stężeń roztworu gliceryny (r)

Sprawozdanie powinno zawierać

- strona tytułowa

- schemat przygotowania 10% roztworu gliceryny

- wyniki zestawione w tabeli

| Stężenie roztworu (c) [%] | Współczynnik załamania światła (n) |  |  |  | Temp. [°C] | Gęstość (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pomiar I | pomiar II | pomiar III | średnia |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| Badana |  |  |  |  |  |  |

- wykres kalibracyjny na papierze milimetrowym (zależność n od stężenia gliceryny)

- stężenie badanej próby

- obliczony błąd bezwzględny i błąd względny oznaczenia, przyjmując jako wartość rzeczywistą zawartość gliceryny w preparacie farmaceutycznym deklarowaną przez producenta (85%).

- doświadczalnie wyznaczoną refrakcję molową dla wszystkich przygotowanych stężeń roztworu gliceryny (1-10%)

- obliczoną refrakcję właściwą (r) dla wszystkich przygotowanych stężeń roztworu gliceryny (1-10%)

- wnioski

B. Polarymetryczne oznaczanie sacharozy

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem polarymetru Polax-2L oraz jego wykorzystaniem do oznaczania stężenia substancji optycznie czynnych.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- polarymetr Polax-2L

- rurki polarymetryczne 10 cm, 20 cm

- plastikowe buteleczki do roztworów

- pipety szklane (z urządzeniem aspirującym)  pojemności 5 cm3, 1 cm3

- pipetka Pasteurowska

Odczynniki:

- 10 g/dL roztwór sacharozy

- woda destylowana

Wykonanie:

- rozcieńczyć 2-krotnie roztwór sacharozy o stężeniu 10 g/dL, w celu uzyskania 50 cm3 roztworu o stężeniu 5 g/dL

- przeprowadzić zerowanie polarymetru za pomocą wody destylowanej (zgodnie z instrukcją)

- wyznaczyć skręcalność roztworów 5 i 10 g/dL oraz roztworów badanych A i B w rurkach 10 i 20 cm

UWAGA! Każde oznaczenie powtórzyć 3-krotnie.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- tabele pomiarów i wyników:

| Stężenie sacharozy [g/dL] | Długość rurki [dm] | Pomiary | Skręcalność  | Skręcalność właściwa [DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 1. 2. 3. średnia |  |  |
|  | 2 | 1. 2. 3. średnia |  |  |
| 10 | 1 | 1. 2. 3. średnia |  |  |
|  | 2 | 1. 2. 3. średnia |  |  |

Temperatura:

| Długość rurki [dm] |  | Pomiary |  | Skręcalność  |  | Stężenie sacharozy [g/dL] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | A | B | A | B |
| 1 | 1. 2. 3. średnia |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. 2. 3. średnia |  |  |  |  |  |  |

- obliczenia (z zastosowanymi wzorami)

- wnioski