Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 3. Spektrofotometria uV/VIS. Turbidymetria

- Oznaczanie stężenia albuminy metodą turbidymetryczną

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami turbidymetrii. Białka wytrąca się z roztworu mieszaniną kwasu sulfosalicylowego i siarczanu (VI) sodu. Związki towarzyszące białkom nie mają wpływu na wynik pomiaru.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- Specord

- probówki stożkowe

- kuwetki plastikowe

- pipety automatyczne

- worteks

Odczynniki:

- 0,15 mol/L NaCl

- odczynnik strącający (5% kwas sulfosalicylowy w 7% bezwodnym siarczanie (VI) sodu)

- podstawowy roztwór albuminy (5 mg/mL albuminy w 0,15 mol/L roztworze NaCl)

- próba badana

Wykonanie:

- próba badana – przygotować wg wskazówek asystenta

a. z roztworu wyjściowego (stężenie 4 g/dL) przygotować 10 x rozcieńczenie (objętość końcowa 600 μl)

- sporządzić roztwory wzorcowe albuminy według tabelki:

| Odczynniki | Próba zerowa | Próby wzorcowe [mg/ml] |  |  |  |  |  | Badana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |  |  |
| Roztwór podstawowy albuminy [mL] | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  |  |
| 0,15 mol/L NaCl [mL] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |  |  |
| Do 8 nowych, podpisanych probówek dodać odczynnik strącający |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynnik strącający [mL] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |
| Następie do probówek z odczynnikiem strącającym dodawać po 0,5 mL przygotowanych wzorcowych roztworów albuminy, próby zerowej i próby badanej Wymieszać i inkubować 5 minut! UWAGA! Każdy pomiar należy wykonywać osobno, tj. przygotować próbkę o stężeniu 0,5 mg/mL, inkubować 5 min, wykonać trzykrotny pomiar, przygotować kolejną próbkę o stężeniu 1,0 mg/mL itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- po 5 minutach odczytać turbidancję każdej zawiesiny przy długości fali 450 nm wobec próby zerowej (przed przelaniem do kuwetki należy dokładnie wymieszać zawiesinę i natychmiast dokonać odczytu turbidancji)

- dla każdej próbki (wzorce i badana) pomiar wykonać trzykrotnie

- pomiary przeprowadzić zgodnie z dołączoną do aparatu instrukcją

- sporządzić wykres krzywej kalibracyjnej dla zależności S = f(c); gdzie S – wartość turbidancji, c – stężenie albuminy w próbie wzorcowej

- wyznaczyć stężenie albuminy w próbie/ach badanych w oparciu o wykres kalibracyjny

Sprawozdanie powinno zawierać:

- strona tytułowa

- wyniki zestawione w tabeli

- wykres kalibracyjny na papierze milimetrowym dla zależności S = f(c)

- stężenie albuminy w próbie badanej

- obliczony błąd bezwzględny i błąd względny oznaczenia, przyjmując jako wartość rzeczywistą stężenia albuminy w próbie badanej wartość podaną przez asystenta

- wnioski

- Oznaczenie zawartości kwasu acetylosalicylowego w tabletce polopiryny metodą spektrofotometrii w nadfiolecie (UV)

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem spektrofotometru UV-VIS oraz oznaczenie zawartości kwasu acetylosalicylowego w tabletce polopiryny.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- spektrofotometr Specord

- kolba miarowa 100 cm3

- kolba miarowa 250 cm3

- zlewka 100 cm3

- lejek

- zlewka

- sączek

- kuwety kwarcowe

Odczynniki:

- roztwór podstawowy kwasu salicylowego (100 mg/100cm3)

- NaOH O,1 mol/dm3

- tabletki polopiryny 300 mg

Wykonanie:

1. Roztwory wzorcowe

- do 5 kolbek o pojemności 100 cm3 dodać kolejno 1, 2, 3, 4, 5 mL roztworu podstawowego kwasu salicylowego o stężeniu 100 mg/100 cm3

- następnie do każdej kolbki dodać 1 mL roztworu 0,1 mol/dm3 NaOH

- próby uzupełnić wodą destylowaną i wymieszać

- obliczyć stężenie kwasu salicylowego w poszczególnych roztworach wzorcowych

2. Wyznaczanie analitycznej długości fali kwasu salicylowego

Uwaga! Pomiary należy wykonać w kuwetach kwarcowych!

- analityczną długość fali λmax, kwasu salicylowego, wyznaczyć z przebiegu widma UV w zakresie 200 nm do 400 nm, dla roztworu wzorcowego nr 3, wobec wody jako odnośnika

- postępować według instrukcji dołączonej do aparatu

3. Krzywa kalibracyjna dla roztworów wzorcowych kwasu salicylowego

- zmierzyć absorbancję kwasu salicylowego (roztwory wzorcowe) przy wyznaczonej

uprzednio analitycznej długości fali λmax (pomiary wykonać wobec wody jako

odnośnika)

- wykreślić krzywą kalibracyjną przedstawiającą zależność absorbancji od stężenia roztworów wzorcowych kwasu salicylowego A = f(c)

4. Oznaczanie zawartości kwasu salicylowego w tabletce polopiryny

- tabletkę polopiryny rozkruszyć bagietką w zlewce o poj. 100 cm3 do której uprzednio

dodano 10 cm3 NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3

- próbę mieszać bagietką starając się dokładnie rozdrobnić masę tabletki

- następnie dodać 20 cm3 NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3, próbę zamieszać i po 15 minutach przesączyć do kolby pojemności 250 cm3

- wypłukać zlewkę 6 porcjami (po 10 cm3 każda) 0,1 mol/dm3 NaOH

- zawartość kolby miarowej uzupełnić 0,1 mol/dm3 NaOH, wymieszać

- następnie pobrać pipetą 2 cm3 roztworu, przenieść do kolby o pojemności 100 cm3 i uzupełnić wodą destylowaną

- absorbancję roztworu zmierzyć 3x, przy wyznaczonej wcześniej analitycznej długości fali dla kwasu salicylowego

5. Obliczyć zawartości kwasu acetylosalicylowego w tabletce polopiryny metodą krzywej wzorcowej

- z krzywej wzorcowej A = f(c) wyznaczyć stężenie kwasu salicylowego CSA

- przeliczyć stężenie CSA na stężenie kwasu acetylosalicylowego CASA stosując

przelicznik:

CASA = CSA MASA/ MSA

MASA - masa molowa kwasu acetylosalicylowego (180,17 g/mol)

MSA - masa molowa kwasu salicylowego (138,2 g/mol)

- obliczyć zawartość ASA w tabletce [mg]

- zawartość ASA w tabletce powinna się mieścić w granicach 95-105% deklarowanej przez producenta zawartości (300 mg)

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wyniki zestawione w tabeli

| Stężenie roztworu wzorcowego kwasu salicylowego [mg/100 cm3] | λmax | A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 2. 3. Średnia: |
|  |  | 1. 2. 3. Średnia: |
|  |  | 1. 2. 3. Średnia: |
|  |  | 1. 2. 3. Średnia: |
|  |  | 1. 2. 3. Średnia: |
| Badana (3 pomiary) | λmax | A |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| średnia |  |  |

- wykres kalibracyjny na papierze milimetrowym dla zależności S = f(c)

- stężenie SA w próbie badanej (odczytaną z krzywej kalibracyjnej)

- przeliczone CSA na CASA

- wyliczoną zawartość ASA w tabletce polopiryny [mg]

- obliczony błąd bezwzględny i błąd względny oznaczenia, przyjmując jako wartość rzeczywistą zawartość ASA w próbie badanej podaną przez asystenta

- wnioski