Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 4. Pehametria i potencjometria. Rodzaje elektrod.

- Ocena kwasowości preparatów farmaceutycznych zawierających kwas acetylosalicylowy.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, działaniem i obsługą pH-metru laboratoryjnego.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- pH-metr laboratoryjny Lab-850

- elektroda kombinowana

- kolby miarowe o pojemności 50 cm3

- pojemniczki/zlewki o pojemności 25 cm3

- zlewki o pojemności 100 cm3, 150 cm3

- kolby stożkowe

- lejki

- sączki

- pipety szklane (z urządzeniem aspirującym)

- pipety automatyczne

- pipetka Pasteurowska

- tryskawka

- gaziki

- penseta

Odczynniki:

- roztwory buforowe wzorcowe

- papierki wskaźnikowe uniwersalne

- preparaty farmaceutyczne – Aspiryna, Upsarin, Asprocol, Polopiryna S

- woda destylowana

Wykonanie:

- przeprowadzić kalibrację pH-metru (zgodnie z instrukcją) - dwupunktową

- przygotować roztwory preparatów kwasu acetylosalicylowego:

- tabletkę rozpuścić w 30 ml wody destylowanej

- zawiesinę przesączyć do kolbki miarowej o pojemności 50 cm3, przemywając     sączek 3-krotnie małymi porcjami (po 5 mL) wody destylowanej

- roztwór w kolbce uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie        wymieszać

- zmierzyć pH powyższych roztworów za pomocą papierków wskaźnikowych (nanieść 20  L roztworu za pomocą pipety automatycznej na papierek wskaźnikowy i porównać zabarwienie ze skalą)

- zmierzyć pH preparatów farmaceutycznych za pomocą pH-metru (postępować zgodnie z instrukcją) – podczas pomiarów pH roztwory badane nalewać do plastikowych pojemniczków

UWAGA! Po każdym pomiarze pH przepłukać elektrodę wodą destylowaną (za pomocą tryskawki) i delikatnie osuszyć gazikiem

Sprawozdanie powinno zawierać:

- strona tytułowa

- tabela wyników pomiarów – według schematu poniżej

- obliczenia

- która z metod i dlaczego jest dokładniejsza?

- wyjaśnić jaki wpływ na pH roztworu ma skład badanych preparatów farmaceutycznych

- wnioski

| Nazwa preparatu | Zawartość kwasu acetylosalicylowego [mg] | pH zmierzone za pomocą |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | papierka wskaźnikowego | pH-metru |

- Oznaczanie kwasu askorbinowego w drażetkach witaminy C metodą miareczkowania pH-metrycznego

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodyką miareczkowania pH-metrycznego i jej wykorzystanie do oznaczania kwasu askorbinowego w preparatach farmaceutycznych.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- pH-metr laboratoryjny Lab-850

- elektroda kombinowana

- mieszadło magnetyczne

- kolba miarowa o pojemności 100 cm3

- zlewka o pojemności 150 cm3

- kolba stożkowa

- lejek

- sączek

- moździerz porcelanowy

- pipety szklane (z urządzeniami aspirującymi)

- pipety automatyczne

- pipetka Pasteurowska

- tryskawka

- gaziki

Odczynniki:

- roztwory buforowe wzorcowe

- drażetka witaminy C

- mianowany roztwór 0,1 mol/L NaOH

- woda destylowana

Wykonanie:

- drażetkę witaminy C utrzeć w moździerzu, zalać 30 mL wody destylowanej i dobrze wymieszać za pomocą tłuczka

- przesączyć zawiesinę do kolbki o pojemności 100 cm3, 3-krotnie przepłukać sączek 5 mL wody destylowanej, dopełnić kolbkę wodą destylowaną do kreski, dobrze wymieszać

- przelać zawartość kolbki do zlewki o pojemności 150 cm3, zanurzyć w nim mieszadełko i umieścić zlewkę na mieszadle magnetycznym

- zanurzyć elektrodę w roztworze – w odpowiedniej odległości (ok. 2,0 cm) od mieszadełka

- zmierzyć pH i dodawać porcjami roztwór 0,1 mol/L NaOH (po 500 L) – po dodaniu każdej kolejnej porcji roztwór należy mieszać przez 1 minutę, a następnie wykonać pomiar pH – miareczkowanie prowadzić do momentu, gdy dodanie kolejnych porcji titranta powoduje niewielkie i równe przyrosty pH lub wykazuje ich brak

Sprawozdanie powinno zawierać:

- tabela z wynikami

- wykres krzywej miareczkowania na papierze milimetrowym

- wyznaczenie PK miareczkowania metodą graficzną

- obliczona zawartość kwasu askorbinowego w drażetce na podstawie reakcji i wyznaczonej objętości 0,1 mol/L NaOH

- wnioski